DT-3900

便携多参数水质检测仪

说明书

目  录

生物危害及安全提示	1

第一章 仪器简介	2

概述	2

1.1预期用途	2

1.2 结构组成	2

1.3工作原理	2

1.4仪器的基本参数	2

1.5 正常工作条件和储存条件	2

1.6 外观	2

1.7 波长准确度	2

1.8 吸光度准确度	2

1.9线性误差	2

1.10吸光度重复性	2

1.11 吸光度稳定性	2

1.12主要功能	3

1.13生产日期	3

1.14使用期限	3

1.15产品禁忌症	3

第二章使用与操作	4

2.1启动仪器	4

2.2 测量	4

第三章保养与维修	6

3.1仪器清洁	6

3.2　故障与排除	6

第四章仪器的校准标定	6

第五章运输与储存	6

5.1运输	6

5.2贮存	6

5.2.1贮存运输环境条件	6

质量承诺	7

# 生物危害及安全提示

DT3900多参数水质分析仪是便携式及实验室多用途水质检测仪器。为了安全使用本仪器，请注意以下安全防范措施。

- 一些物质可能会有生物危害性，因此使用设备之前请做好保护措施。例如：穿戴防护衣和防护手套。

- 当操作、拆卸、装配零部件时不要接触以下物质：质量控制物、标准样本、废弃液体。

- 当使用或处置废弃液体或者消毒仪器时，务必戴上橡胶手套。请勿直接接触检测液体，因为它们可能有腐蚀或有毒物质。如果接触到废弃液体，先用消毒液冲刷，然后再用肥皂彻底清洗。

- 当处理废弃液体或仪器寿命终止报废时，应履行国家或者当地关于废弃物处理的相关法规规定。

- 只有经过专业训练的实验室操作人员才能操作此设备。操作符合实验室安全操作规范。

- 维修设备时请戴上橡胶手套；若因修理或其他原因需要拆卸外壳，应该先关闭设备并且切断电源。

- 该设备避免在有易燃混合物和易爆气体的环境下操作。

- 如有必要，请更换相同规格的保险丝。保险丝规格见使用说明书。

- 警告：在制造商和授权单位维修设备之前，用户不得私自拆卸零部件！请勿自行改装仪器。

- 此设备是水质检测设备，无禁忌症，不产生有毒有害气体。

- 用户有义务履行当地或者国家关于废弃物处理的相关法规。

- 本仪器采用了以下标记和符号，意义如下：

| 符号 | 意义 |
| --- | --- |
|  | 断开交流电源 |
| ┃ | 接通交流电源 |
|  | 警告：废弃液体有潜在的生物危害。 |
|  | 保护性接地 |
|  | 被禁止的操作 |
|  | 警示！注意：请仔细阅读 |

警示

禁止在强辐射源(例如非屏蔽的射频源)旁使用本设备，否则可能会干扰设备正常工作。

# 仪器简介

## 概述

本仪器采用大屏幕全汉字显示, 可连续运行，特别适合国内用户的使用。本仪器使用的试剂必须为本公司提供或推荐使用的其他供货商的水质检测试剂。

## 1.1预期用途

该产品与水质检测试剂配套使用，供实验室检测样本吸光度，进行检测物质浓度含量分析。

## 1.2 结构组成

本仪器由仪器由光源系统、检测单元、控制单元、操作软件和显示单元及打印单元组成。

## 1.3工作原理

本仪器是根据国家环保局、国标委员会等组织发布的水质检测系列标准的工作原理，进行检验的仪器。仪器工作时先检测出待测样本液及标准液/对照液的吸光度，然后经过分析计算，测定出样本液中待测物质的含量状态。本仪器与水质检测试剂配套使用，采用光电比色法对水体样本进行定量测定。

## 1.4仪器的基本参数

1）工作波长范围：420nm,520nm,610nm,700nm波长半宽度：5±2（nm）；

2）仪器的检测范围：吸光度值0.000-3.000Abs；

3）光源灯：冷光源；

4）分辨率：0.001；

5）读取速度：＜10s；

6）分析仪：1Kg； 消解器：0.5kg；

7）存储数据：500万条；

8）显示模式：5寸彩色电容触摸液晶屏；

9）参数切换：自动；

10）操作界面：中英文切换；

11）打 印 机：热敏行式打印机；

12）数据通讯口：USB 接口、红外（选配）；

## 1.5 正常工作条件和储存条件

1.5.1 正常工作条件

1）环境温度：5℃～40℃；

2）相对湿度：30%～80%；

3）远离强电磁场干扰源，避免强光直接照射；

4）工作场地防尘、防振；空气中不得含有酸、盐等腐蚀性气体；

5）电源电压范围：DC12V±10%/50Hz；

6）电源频率：50Hz±1Hz；

1.5.2 储存条件

包装后的产品应贮存在温度-20℃～55℃、相对湿度不超过93%、无腐蚀性气体和通风良好环境。

## 1.6 外观

1）文字和标志应清晰，标签粘贴牢固，不得松脱或卷边；

2）表面应平整、光洁、色泽均匀、无磕碰、划伤及凹凸不平等缺陷；

3）紧固件连接应牢固可靠，不得有松动；

4）运动部件应平稳，不应卡住、突跳及显著空回，键组回跳应灵活。

## 1.7 波长准确度

便携分析仪配置的滤光片中心波长准确度应不超过±2nm。

## 1.8 吸光度准确度

分析仪检测的吸光度准确度应符合下表的规定:

| 吸光度范围 | 准 确 度 |
| --- | --- |
| 0.000~≤0.500 | ±0.005 |
| ＞0.500~≤1.000 | ±0.01 |
| ＞1.000~≤2.000 | ±0.02 |
| ＞2.000~≤3.000 | ±0.03 |

## 1.9线性误差

在吸光度值为0～3.000范围内，分析仪的检测线性相关系数（r）不低于0.995 。

## 1.10吸光度重复性

分析仪的重复性测量的变异系数（CV）应不大于≤0.5%。

## 1.11 吸光度稳定性

系列分析仪吸光度的稳定性不超过±0.005；

## 1.12主要功能

仪器项目测定见下表。

| 检测项目 | 检测方法 | 量程范围 |
| --- | --- | --- |
| COD | 重铬酸盐法 | 10-150 mg/L，100-2000 mg/L |
| COD高氯 | 重铬酸盐法 | 150-2000 mg/L，1500-20000ml |
| COD（无汞） | 重铬酸盐法 | 0-150 mg/L，0-1500 mg/L，0-15000 mg/L |
| 氨氮 | 水杨酸盐法 | 0-30.0 mg/L |
| 氨氮 | 纳氏比色法 | 0-1 mg/L，1-30.00 mg/L，10-150.0 mg/L |
| 总磷 | 钼锑抗法 | 0.02-2 mg/L，0.2-30 mg/L |
| 总氮 | 变色酸法 | 0.5- 30mg/L,5-100 mg/L |
| 氯（游离和总氯） | DPD | 0-5.00 mg/L |
| 氯化物 | 硫氰酸铁 | 0-40.0 mg/L |
| 二氧化氯 | DPD(N,N-二乙基-p-苯二胺) | 0-11.0 mg/L |
| 过氧乙酸 | DPD | 0-5.00 mg/L |
| 过氧化氢 | DPD | 0-3 mg/L |
| 过氧化氢 | 硫氰酸铁 | 0-6 mg/L |
| 溶解氧 | Rhodazine D | 0-1.000 mg/L，0-2.000 mg/L |
| 溶解氧 | 靛蓝法 | 0-15mg/L |
| 臭氧 | DPD | 0-5.00 mg/L |
| 臭氧 | 靛蓝法 | 0-0.75 mg/L |
| DEHA | PDTS法 | 0-2.00 mg/L |
| 钼酸盐 | 邻苯二酚 | 0-25.0 mg/L as Mo |
| 硝酸盐 | 锌还原剂 | 0-1.50 mg/L as N |
| 硝酸盐 | 镉还原剂 | 0-1.50 mg/L as N，0-7.50 mg/L as N，0-50.0 mg/L |
| 亚硝酸盐 | 偶氮染料形成法 | 0-1.00 mg/L |
| 硫酸盐 | 浊度法 | 0-100.0 mg/L |
| 正磷酸盐 | 氯化锡 | 0-8mg/L |
| 正磷酸盐 | 钒钼磷酸 | 0-80mg/L |
| 硫化物 | 亚甲基蓝法 | 0-3.00,0-6.00 |
| 挥发酚（酚类） | 4-氨基安替比林法 | 0-8.00 mg/L，0-20.0 mg/L |
| 阴离子表面活性剂 | 亚甲基蓝法 | 0-2.50 mg/L |
| 二氧化硅 | 杂多蓝法 | 0-10.00 mg/L |
| 氰化物 | 异烟酸-巴比妥酸比色法 | 0-0.400 mg/L |
| 甲醛 | Purpald法 | 0-5mg/L |
| 铁(总) | PDTS法 | 0-2.50 mg/L |
| 铁(总&亚铁) | 邻菲咯啉法 | 0-6.00 mg/L |
| 铁(总&溶解) | 邻菲咯啉法 | 0-6.00 mg/L |
| 铬酸盐（六价铬） | 二苯（基）卡巴肼法 | 0-3.50 mg/L |
| 铜 | 2,9-二甲基4,7-二苯基-1,10菲咯啉 | 0-12.00 mg/L |
| 锰 | 高碘酸盐 | 0-30.0 mg/L |
| 锌 | 锌试剂法 | 0-3.00,0-6.00 mg/L |
| 肼 | PDMAB法 | 0-1.20/Spec:0-0.700 mg/L |
| 氟化物 | SPADNS法（游离砷） | 0-3.00 mg/L |
| 悬浮物 | 浊度法 | 0-5000 mg/L |
| 浊度 | 分光光度法 | 0-2500NTU |
| 色度 | 分光光度法 | 0-5000Hazen |
| 透过率 | % | T |
| 吸光度值 | Abs | 0.001A |

## 1.13生产日期

产品生产具体日期见产品标签

## 1.14使用期限

1）产品预期使用期限为6年。

2）效期结束后，仪器可按当地环境保护条例及国家相关法律规定的医疗器械处理规定，进行相应处理或与我公司联系回收事宜，否则可能对环境造成污染。

## 1.15产品禁忌症

本产品暂未发现禁忌症。

# 第二章使用与操作

## 2.1启动仪器：

### 1）、取出包装箱内电源线并连接外接电源和仪器。打开仪器位于后部的电源开关。

2）、打开电源，仪器主机进入自检界面。如未进入请手动点击屏幕正中的标识即可进入主界面（图2-1）。

图2-1                                       图2-2

主菜单说明（图2-2）：

“测量”－单击此图标进入检测界面。

“历史”－单击图标可查询保存过的历史检测数据。

“设置”－可进行光路校准设置和系统时间、中英文界面的设置，并可进行恢复出厂设置。

“帮助”－对操作系统进行说明。

## 2.2 测量：

### 点击测量进入测量页面（图2-3）

图2-3

- 、首先选择测量项目，默认测量项目为上一次切换的项目（图2-4）

图2-4

- 、点击测量项目列表选择所需要检测的项目，自动切换项目完成返回到测量界面。

- 、将空白水样放入比色池，按空白键进行置空白，然后将水样放入比色池，按水样检测键，进行测值。

- 、测量界面可以实现上传数据、曲线选择、浓度校正、打印、保存等相关功能。

2.2.1 上传数据：测量后结果通过点击上传按键即可将检测结果上传至PC段，上传前应用数据线连接PC和仪器。

2.2.2 保存：测量后点击保存即可将数据保存到历史数据中。保存后在历史数据中可随时查看。

2.2.3 打印：本机采用微型打印机。点击打印功能即可自行进行打印所查看界面的数据，历史界面中数据也可以全部进行打印。以便客户留存历史数据。

2.2.4 曲线选择：本仪器已预曲线，对于不同项目曲线值不同。不同水样的曲线也不同，在测定前应先选择确定相应的曲线值。

图2-5

2.3 历史： 历史数据为已经测试过并保存的数据，通过日期可查看相应的检测结果。并可对历史数据进行上传、打印、删除等操作（图2-7）。

图2-7

2.4设置：

初始菜单中点击设置键进入仪器设置界面（图2-8）。

图2-8

1）、恢复出厂参数：可在设置界面进行恢复出厂设置的最初数据。

2）、光路校准：如检测中出现空白有数值、检测数值与已知数值出现偏差时，可通过点击“光路校准”项目对仪器光路重新校正，已保证检测的准确性。在光路校准过程中保证检测通道内无水样。

3）、系统时间：点击“系统时间”模块，在出现的时间上直接点击即可进行对当前时间的校准。

4）、英文界面：本机为中英文双界面系统，点击英文界面在出现的切换“英文界面”中点击确定即进入英文界面。满足不同的客户需求（出厂前需说明）。

2.5 帮助：点击“帮助”按钮客户可自行在帮助页面查找仪器的使用功能（图2-9）。

图2-9

# 第三章保养与维修

## 3.1仪器清洁

仪器的使用寿命是6年，仪器有开机自检功能，可自动提示异常故障。

本仪器在正常使用过程中，只需正常的清洁维护即可，但以下部件经长时间工作后，可能会出现失效或故障,请到指定维修点维修或请用户在专业人员指导下进行维修。为了使仪器保持一个良好的状态，必须做好日常维护工作。

警告：仪器的维修需要专业人员操作，在维修或其他原因拆卸外壳时必须切断电源。

1）平常不用时，拔掉电源插头。

2）若有反应液体溅到载物台或仪器外壁，应用湿抹布及时擦去，必要时应消毒。

3）每次使用完毕用湿抹布擦拭，以保持其洁净。

警告：请勿让任何溶剂、油脂类、腐蚀性物质接触仪器。

## 3.2　故障与排除

| 现象 | 原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 水质检测仪不能启动（液晶屏不显示） | 电源不正常 | 检查是否通电，电源插头是否插好，电源开关是否正常。 |
| 自检不正常 | 光系统故障、滤光片老化；波长设置错误 | 查看光源灯是否亮，重新设置仪器系统的波长值，更换同规格新滤光片。 |
| 检测结果不正确 | 光源信号太低； 检测信号不稳定； 试剂失效；更换试剂批次后没有重新定标； 5.样本异常。样本浓度超出仪器检验范围。 | 1.及时更换新的光源灯或滤光片； 2. 排除检测水样的干扰源； 3.更换试剂并重新定标 4.重新校准和标定。 5.对样本进行稀释或其他处理。 |
| 打印机灯常闪 | 打印机接收故障，未装打印纸，传送数据出错 | 关掉打印机电源，等一会再打开；更换机 |

# 第四章仪器的校准标定

4.1本仪器属于计量类仪器，为保证本仪器的测定结果的准确性，必要时可对仪器进行校准和标定。从而确保仪器的准确性和测量结果的真实性。

4.1.1 仪器出现下列情形时需重新进行标定。

1）、当仪器在检测时检测结果超出规定范围。

2）、实验过程的人员或其他条件发生改变时。

3)、用标准溶液对仪器检验出现误差时。

4.1.2 仪器校准和标定的方法

1）、仪器校准和标定必须使用标准溶液。

2）、标液必须选用国家标物中心发行的质控品或从厂家购买，如条件不允许用户可自行配置，配置应严格按照对应检测项目最新版本的环境标准，如COD按照《HJ 828—2017水质 化学需氧量（COD）的测定 重铬酸盐法》等标准进行配置。配置过程中应尽量减少各个环节的误差。

# 第五章 运输与储存

## 5.1运输

仪器在包装完好状态下运输，装运本设备的运输工具应保持清洁，无污物和危险物。在运输过程中必须防止受到剧烈冲击、雨淋和暴晒。如果在车站、码头等地中转时，应堆放在库房里，不得不短期堆放时，必须用防雨、防雪苫布盖好，同时下边要用木方等垫好。

## 5.2贮存

本仪器应放置在阴凉干燥、防湿通风地方，不能露天堆放，更不能将其直接堆放在泥土地面上。如短期堆放时，应严防雨雪浸入。

## 5.2.1贮存运输环境条件

- 环境温度范围：	-20℃～+55℃；

- 相对湿度范围：	≤93%；

- 无腐蚀性气体，通风良好。

# 第六章 质量承诺

1) 在用户遵守本说明书各项规定的条件下，从发货之日起一年内，本仪器若因质量问题不能正常工作，制造单位将无偿为用户修理或更换该产品。对于违反本说明书中的规定或者用户自行拆卸导致的故障、仪器损坏，则须收取维修工本费。保修期外本公司有偿负责该仪器的终身维护。

2) 当用户有维修能力时，本公司可以按用户要求提供维修必须的技术资料。

3) 仪器的出厂日期见仪器标牌。

北京华美沃特分析仪器科技有限公司

北京市顺义区临空经济核心区裕华路28号空港科技园2号楼

010-60562722

www.hmwate.com

# Text boxes

图2-10

图2-10